化学检验员理论试题

一. 单选题 （共220题）

1.如果测定水中的微量镁，则应选择( )。

A. 钙空心阴极灯

B. 镁空心阴极灯

C. 铜空心阴极灯

D. 铁空心阴极灯

正确答案： B

2.水中 COD 的测定是采用( )进行的。

A. 碘量法

B. 重铬酸钾法

C. 溴酸钾法

D. 铈量法

正确答案： B

3.分析空气中苯浓度时，气相色谱仪应配备（ ）检测器。

A. 热导检测器

B. 电子捕获检测器

C. 氢火焰离子化检测器

D. 以上都不是

正确答案：C

4.在一定条件下,电极电位恒定的电极称为( )。

A. 指示电极

B. 参比电极

C. 膜电极

D. 惰性电极

正确答案： B

5.动力粘度单位“帕斯卡秒”的中文符号是( )。

A. 帕·秒

B. 帕秒

C. 帕·[秒]

D. (帕)(秒)

正确答案： A

6.下面不宜加热的仪器是 （    ）

A. 试管

B. 坩埚

C. 蒸发皿

D. 移液管

正确答案： D

7.下面数据中是四位有效数字的是( )

A. 0.0376

B. 18960

C. 0.07521

D. pH=8.893

正确答案： C

8.氧化还原滴定法包括（）。

A.中和法

B.沉淀滴定法

C.碘量法

D.络合滴定法

正确答案：C

9.分光光度法中，摩尔吸光系数与( )有关。

A. 液层的厚度

B. 光的强度

C. 溶液的浓度

D. 溶质的性质

正确答案： D

10.人类环境的中心事物是( )。

A. 人类

B. 人类和其他生物

C. 人类.其他生物和无生命物质

D. 其他生物.无生命物质

正确答案： A

11.某一试剂其标签上英文缩写为 A.R.，其应为( )。

A. 优级纯

B. 化学纯

C. 分析纯

D. 生化试剂

正确答案： C

12.已知 Sr3(PO4)2 的溶解度为 1.0×10-6 mol/L,则该化合物的溶度积常数为( )。

A. 1.0×10-30

B. 1.1×10-28

C. 5.0×10-30

D. 1.0×10-12

正确答案： B

13.氟离子选择电极在使用前需用低浓度的氟溶液浸泡数小时，其目的( )。

A. 活化电极

B. 检查电极的好坏

C. 清洗电极

D. 检查离子计能否使用

正确答案： A

14.下列叙述中( )不是中国标准定义中涉及的内容。

A. 对重要性事物或概念所做的统一规定

B. 它以科学.技术和实践经验的综合成果为基础

C. 经有关方面协商一致，由主管部门批准

D. 以实现在预定领域内最佳效益

正确答案： D

15.氧化还原滴定中，滴定速度应（）。

A.先快后慢（接近终点时慢）

B.始终保持快速

C.始终保持慢速

D.任意速度

正确答案：A

16.下列试剂中，常用于配制标准溶液的是（）。

A. 优级纯

B. 分析纯

C. 化学纯

D. 工业级

正确答案：A

17.微生物培养中，常用的灭菌方法是（）。

A. 煮沸

B. 高压蒸汽灭菌

C. 紫外线照射

D. 酒精消毒

正确答案：B

18.当用氢氟酸挥发硅时，应在( )器皿中进行。

A. 玻璃

B. 石英

C. 金属

D. 氟塑料

正确答案： D

19.测定水中微量氟，最为合适的方法有( )。

A. 沉淀滴定法

B. 离子选择电极法

C. 火焰光度法

D. 发射光谱法

正确答案： B

20.下列产品必须符合国家标准.行业标准，否则即推定该产品有缺陷( )。

A. 可能危及人体健康和人身.财产安全的工业产品

B. 对国计民生有重要影响的工业产品

C. 用于出口的产品

D. 国有大中型企业生产的产品

正确答案： A

21.终点误差的产生是由于( ) 。

A. 滴定终点与化学计量点不符

B. 滴定反应不完全

C. 试样不够纯净

D. 滴定管读数不准确

正确答案： A

22.将( )气体通入 AgNO3 溶液时有黄色沉淀生成。

A. HBr

B. HI

C. HCl

D. NH3

正确答案： B

23.原子吸收分光光度计工作时须用多种气体，下列气体中不是AAS室使用的气体的是( )。

A. 空气

B. 乙炔气

C. 氮气

D. 氧气

正确答案： C

24.原子吸收光谱法是基于从光源射出( )的特征谱线，通过样品蒸气时，被蒸气中待测元素的基态原子所吸收，由辐射特征谱线减弱的程度，求出样品中待测元素含量。

A. 待测元素的分子

B. 待测元素的离子

C. 待测元素的电子

D. 待测元素的基态原子

正确答案： D

25.根据《中华人民共和国标准化法》,对需要在全国范围内统一的技术要求,应当制定( )。

A. 国家标准

B. 统一标准

C. 同一标准

D. 固定标准

正确答案： A

26.火焰原子吸光光度法的测定工作原理是( )。

A. 比尔定律

B. 波兹曼方程式

C. 罗马金公式

D. 光的色散原理

正确答案： A

27.与 EDTA 不反应的离子可用( )测定。

A. 间接滴定法

B. 置换滴定法

C. 返滴定法

D. 直接滴定法

正确答案： A

28.极力避免手与有毒试剂直接接触，实验后.进食前( )。

A. 必须充分洗手，不要用热水洗涤

B. 不必洗手

C. 必须充分洗手，最好用热水洗涤

D. 可洗可不洗

正确答案： C

29.下列有关爱岗敬业的论述中错误的是( )。

A. 爱岗敬业是中华民族的传统美德

B. 爱岗敬业是现代企业精神

C. 爱岗敬业是社会主义职业道德的一条重要规范。

D. 爱岗敬业与企业精神无关

正确答案： D

30.反应稀溶液与其蒸气压与浓度的关系的定律是( )

A. 亨利定律

B. 西华特定律

C. 拉乌尔定律

D. 分配定律

正确答案： C

31.在用 KMnO4 法测定 H2O2 含量时，为加快反应可加入( )。

A. H2SO4

B. MnSO4

C. KMnO4

D. NaOH

正确答案： B

32.两位分析人员对同一样品进行分析，得到两组数据，要判断两组分析的精密度有无显著性差异，应该用( )。

A. Q 检验法

B. F 检验法

C. 格布鲁斯法

D. t 检验法

正确答案： B

33.在火焰原子吸收光谱法中，测定( )元素可用空气-乙炔火焰。

A. 铷

B. 钨

C. 铂

D. 铪

正确答案： A

34.采用氧瓶燃烧法测定硫的含量时，将有机物中的硫转化为( )。

A. H2S

B. SO2

C. SO3

D. SO2 和SO3

正确答案： B

35.化验室常用的电热设备中( )是可以恒温加热的装置。

A. 电炉

B. 超级恒温水浴锅和电烘箱

C. 电热板

D. 电加热套

正确答案： B

36.721型分光光度计在使用时发现波长在 580nm 处，出射光不是黄色，而是其他颜色，其原因可能是( )。

A. 有电磁干扰，导致仪器失灵

B. 仪器零部件配置不合理，产生实验误差

C. 实验室电路的电压小于380V

D. 波长指示值与实际出射光谱值不符合

正确答案： D

37.0.10mol/L 的 HAc 溶液的 pH 为( )。Ka =1.8×10-5

A. 4.74

B. 2.88

C. 5.3

D. 1.8

正确答案： B

38.一般试剂分为( )级。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

正确答案： B

39.国际标准化组织的代号是( )

A. SOS

B. IEC

C. ISO

D. WTO

正确答案： C

40.洗衣服时的洗涤作用除机械搓洗作用外，洗涤剂的作用主要是( )

A. 润湿作用

B. 乳化作用

C. 增溶作用

D. 以上三种作用的综合

正确答案： D

41.有关汞的处理错误的是( )。

A. 汞盐废液先调节pH 值至 8~10 加入过量 Na 2S 后再加入 FeSO4 生成 HgS.FeS 共沉淀再作回收处理

B. 洒落在地上的汞可用硫磺粉盖上，干后清扫

C. 实验台上的汞可采用适当措施收集在有水的烧杯

D. 散落过汞的地面可喷洒 20%FeCl 3水溶液,干后清扫

正确答案： D

42.在原子吸收分光光度法中，选择燃烧器高度是通过（  ）。

A. 测量火焰温度

B. 实验选择

C. 调节燃气流量

D. 调节灯电流

正确答案：B

43.由于温度的变化可使溶液的体积发生变化，因此必须规定一个温度为标准温度。国家标准将( )规定为标准温度。

A. 15℃

B. 20℃

C. 25℃

D. 30℃

正确答案： B

44.在红外光谱分析中，用 KBr 制作为试样池，这是因为( )。

A. KBr 晶体在 4000~400cm -1 范围内不会散射红外光

B. KBr 在 4000~400cm -1范围内有良好的红外光吸收特性

C. KBr 在 4000~400cm -1范围内无红外光吸收

D. 在 4000~400cm -1范围内，KBr 对红外无反射

正确答案： C

45.关于EDTA，下列说法不正确的是( )。

A. EDTA是乙二胺四乙酸的简称

B. 分析工作中一般用乙二胺四乙酸二钠盐

C. EDTA与钙离子以1:2的关系配合

D. EDTA与金属离子配合形成螯合物

正确答案： C

46.热导池检测器的灵敏度随着桥电流增大而增高，因此，在实际操作时桥电流应该( )。

A. 越大越好

B. 越小越好

C. 选用最高允许电流

D. 在灵敏度满足需要时尽量用小桥流

正确答案： D

47.氧化还原滴定法在化学检验中的应用实例包括（）。

A. 水中化学需氧量（COD）的测定

B. 水中总硬度的测定

C. 水中氯离子的测定

D. 水中pH的测定

正确答案：A

48.以甲基橙为指示剂标定含有Na 2CO3的NaOH标准溶液，用该标准溶液滴定某酸以酚酞作为指示剂，测定结果( )。

A. 偏低

B. 偏高

C. 不变

D. 无法确定

正确答案： B

49.化学纯试剂的标签颜色是( )。

A. 红色

B. 绿色

C. 玫瑰红色

D. 中蓝色

正确答案： D

50.滴定分析中要求测定结果的误差应( )。

A. 等于 0

B. 大于公差

C. 等于公差

D. 小于公差

正确答案： D

51.红外吸收光谱的产生是由于( )

A. 分子外层电子.振动.转动能级的跃迁

B. 原子外层电子.振动.转动能级的跃迁

C. 分子振动-转动能级的跃迁

D. 分子外层电子的能级跃迁

正确答案： C

52.KMnO4 滴定所需的介质是( )。

A. 硫酸

B. 盐酸

C. 磷酸

D. 硝酸

正确答案： A

53.在测定三价铁时，若控制pH＞3进行滴定，造成的测定结果偏低的主要原因是( )。

A. 共存离子对被测离子配位平衡的影响

B. 被测离子水解，对被测离子配位平衡的影响

C. 酸度变化对配位剂的作用，引起对被测离子配位平衡的影响

D. 共存配位剂，对被测离子配位平衡的影响

正确答案： C

54.紫外光谱分析中所用比色皿是( )。

A. 玻璃材料的

B. 石英材料的

C. 萤石材料的

D. 陶瓷材料的

正确答案： B

55.在滴定分析法测定中出现的下列情况，( )属于系统误差。

A. 试样未经充分混匀

B. 滴定管的读数读错

C. 滴定时有液滴溅出

D. 砝码未经校正

正确答案： D

56.对照试验通常采用（）。

A.标准物质或加入回收

B. 平行样

C. 空白样

D. 重复样

正确答案：A

57.实验室所使用的玻璃量器，都要经过( )的检定。

A. 国家计量基准器具

B. 国家计量部门

C. 地方计量部门

D. 社会公用计量标准器具

正确答案： A

58.一切从事科研.生产.经营的单位和个人( )执行国家标准中的强制性标准。

A. 必须

B. 一定

C. 选择性

D. 不必

正确答案： A

59.多孔固体表面易吸附水蒸气，而不易吸附氧气.氮气，主要原因是( )

A. 水蒸气相对分子质量比O2.N2小

B. 水蒸气分子极性比O2.N 2要大

C. 水蒸气的凝聚温度比O2.N2高

D. 水蒸气在空气中含量比O2.N2要小

正确答案： C

60.下列对丙酮蒸馏操作中正确的加热方式是( )。

A. 用煤气灯直接加热支管烧瓶

B. 用 2kw 电炉直接加热支管烧瓶

C. 用水浴间接加热支管烧瓶

D. 用电热板间接加热支管烧瓶

正确答案： C

61.三人对同一样品的分析，采用同样的方法，测得结果为，甲:31.27%.31.26%.31.28%;乙:31.17%.31.22%.31.21%;丙:31.32%.31.28%.31.30%。则甲.乙.丙三人精密度的高低顺序为( )。

A. 甲＞丙＞乙

B. 甲＞乙＞丙

C. 乙＞甲＞丙

D. 丙＞甲＞乙

正确答案： A

62.关于偏差，下列说法错误的是( )。

A. 平均偏差都是正值

B. 相对平均偏差都是正值

C. 标准偏差有与测定值相同的单位

D. 相对平均偏差有与测定值相同的单位

正确答案： D

63.滴定分析中，若怀疑试剂在放置中失效可通过( )的方法检验。

A. 仪器校正

B. 对照试验

C. 空白试验

D. 无合适方法

正确答案： B

64.由计算器算得2.236×1.1124÷1.036×0.2000的结果为12.004471，按有效数字运算规则应将结果修约为( )。

A. 12

B. 12.0

C. 12.00

D. 12.004

正确答案： C

65.测量结果与被测量真值之间的一致程度，称为( )。

A. 重复性

B. 再现性

C. 准确性

D. 精密性

正确答案： C

66.非水滴定法主要适用于（）。

A. 弱酸弱碱的滴定

B. 强酸强碱的滴定

C. 沉淀滴定

D.配位滴定

正确答案：A

67.原子吸收分光光度法属于（）。

A. 发射光谱分析技术

B. 吸收光谱分析技术

C. 散射光谱分析技术

D. 紫外分光光度法

正确答案：B

68.下列容量瓶的使用不正确的是( )。

A. 使用前应检查是否漏水

B. 瓶塞与瓶应配套使用

C. 使用前在烘箱中烘干

D. 容量瓶不宜代替试剂瓶使用

正确答案： C

69.带有玻璃活塞的滴定管常用来装( )。

A. 见光易分解的溶液

B. 酸性溶液

C. 碱性溶液

D. 任何溶液

正确答案： B

70.气相色谱分析的仪器中，检测器的作用是( )。

A. 感应到达检测器的各组分的浓度或质量，将其物质的量信号转变成电信号，并传递给信号放大记录系统

B. 分离混合物组分

C. 将其混合物的量信号转变成电信号

D. 与感应混合物各组分的浓度或质量

正确答案： A

71.制备的标准溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于( )。

A. 0.01

B. 0.02

C. 0.05

D. 0.1

正确答案： C

72.10℃时，滴定用去26.00mL0.1mol/L标准溶液，该温度下1L0.1mol/L标准溶液的补正值为+1.5mL，则20℃时该溶液的体积为( )mL。

A. 26

B. 26.04

C. 27.5

D. 24.5

正确答案： B

73.下述论述中错误的是( )。

A. 方法误差属于系统误差

B. 系统误差包括操作误差

C. 系统误差呈现正态分布

D. 系统误差具有单向性

正确答案： C

74.对某试样进行对照测定，获得其中硫的平均含量为3.25%，则其中某个测定值与此平均值之差为该测定的( )。

A. 绝对误差

B. 相对误差

C. 相对偏差

D. 绝对偏差

正确答案： D

75.在同样的条件下，用标样代替试样进行的平行测定叫做( )。

A. 空白实验

B. 对照实验

C. 回收实验

D. 校正实验

正确答案： B

76.滴定管在记录读数时，小数点后应保留( )位。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

正确答案： B

77.某标准滴定溶液的浓度为0.5010mol/L，它的有效数字是( )。

A. 5位

B. 4位

C. 3位

D. 2位

正确答案： B

78.1.34×10-3%有效数字是( )位。

A. 6

B. 5

C. 3

D. 8

正确答案： C

79.下列各措施中可减小偶然误差的是( )。

A. 校准砝码

B. 进行空白试验

C. 增加平行测定次数

D. 进行对照试验

正确答案： C

80.将1245修约为三位有效数字，正确的是( )。

A. 1240

B. 1250

C. 1.24×103

D. 1.25×103

正确答案： C

81.用HCl标准滴定溶液滴定Na2CO3和NaOH的混合溶液，可得到( )个滴定突跃。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

正确答案： C

- 各行各业的职业道德规范（）。

- 完全相同

- 有各自的特点

- 适用所有行业

- 适用服务性行业

正确答案：B

83.称取含磷样品0.2000g，溶解后把磷沉淀为MgNH4PO4，此沉淀过滤洗涤再溶解，最后用0.02000mol/L的EDTA标准溶液滴定，消耗30.OOmL，样品中P2O5的百分含量为( )。

A. 42.59%

B. 41.20%

C. 21.29%

D. 20.60%

正确答案： C

84.根据中华人民共和国计量法，下列说法不正确的是( )。

A. 进口的计量器具，必须经县级以上人民政府计量行政部门检定合格后，方可销售

B. 个体工商户可以制造.修理简易的计量器具

C. 使用计量器具不得破坏其准确度，损害国家和消费者的利益

D. 制造.销售未经考核合格的计量器具新产品的，责令停止制造.销售该种新产品，没收违法所得，可以并处罚款

正确答案： A

85.pH 计在测定溶液的 pH 时,选用温度为( )。

A. 25 ℃

B. 30 ℃

C. 任何温度

D. 被测溶液的温度

正确答案： D

86.分析人员要从坚固的原料堆中采样,应该使用( )。

A. 采样钻

B. 真空采样探针

C. 采样探子

D. 以上的工具都可以

正确答案： A

87.酸碱滴定中选择指示剂的原则是( )。

A. 指示剂应在pH=7.0时变色

B. 指示剂的变色点与化学计量点完全符合

C. 指示剂的变色范围全部或部分落入滴定的pH突跃范围之内

D. 指示剂的变色范围应全部落在滴定的pH突跃范围之内

正确答案： C

88.测定某混合碱时，用酚酞作指示剂时所消耗的盐酸标准溶液比继续加甲基橙作指示剂所消耗的盐酸标准溶液多，说明该混合碱的组成为( )。

A. Na2CO3+NaHCO3

B. Na2CO3+NaOH

C. NaHCO3+NaOH

D. Na2CO3

正确答案： B

89.配制酚酞指示剂选用的溶剂是( )。

A. 水-甲醇

B. 水-乙醇

C. 水

D. 水-丙酮

正确答案： B

90.物质的量浓度相同的下列物质的水溶液，其pH值最高的是( )。

A. Na2CO3

B. NaAc

C. NH4Cl

D. NaCl

正确答案： A

91.氧钢瓶的瓶体颜色和字色为( )。

A. 淡绿色.大红色

B. 淡酞蓝色.黑色

C. 黑色.淡黄色

D. 银灰色.大红色

正确答案： B

92.在碱平衡表示叙述中正确的是( )。

A. 在一定浓度下，平衡常数值越大则碱的电离度也越大

B. 在一定浓度下，平衡常数值越大则碱的电离度越小

C. 平衡常数值越大则溶液的浓度越大

D. 平衡常数值越大则溶液的浓度越小

正确答案： A

93.美国国家标准是( )。

A. ANSI

B. JIS

C. BSI

D. NF

正确答案： A

94.原子吸收光谱产生的原因是( )。

A. 分子中电子能级跃迁

B. 转动能级跃迁

C. 振动能级跃迁

D. 原子最外层电子跃迁

正确答案： D

95.下列各数据中，有效数字位数为四位的是( )。

A. [H +]=0.0003mol/L

B. pH=8.89

C. c(HCl)=0.1001mol/L

D. 400mg/L

正确答案： C

96.分析室常用的 EDTA 水溶液呈( )性。

A. 强碱

B. 弱碱

C. 弱酸

D. 强酸

正确答案： C

97.酸碱滴定中指示剂选择依据是( )。

A. 酸碱溶液的浓度

B. 酸碱滴定pH突跃范围

C. 被滴定酸或碱的浓度

D. 被滴定酸或碱的强度

正确答案： B

98.在分光光度法中,用光的吸收定律进行定量分析,应采用的入射光为( )。

A. 白光

B. 单色光

C. 可见光

D. 复合光

正确答案： B

99.在酸平衡表示叙述中正确的是( )。

A. 在一定浓度下，平衡常数值越大则溶液的酸度越大

B. 在一定浓度下，平衡常数值越大则溶液的酸度越小

C. 平衡常数值越大则溶液的浓度越小

D. 平衡常数值越大则溶液的浓度越大

正确答案： A

100.一种能作为色散型红外光谱仪色散元件的材料为( )。

A. 玻璃

B. 石英

C. 卤化物晶体

D. 有机玻璃

正确答案： C

101.酚酞指示剂的变色范围为( )。

A. 8.0~9.6

B. 4.4~10.0

C. 9.4~10.6

D. 7.2~8.8

正确答案： A

102.用存于有干燥剂的干燥器中的硼砂标定盐酸时,会使标定结果( )。

A. 偏高

B. 偏低

C. 无影响

D. 不能确定

正确答案： B

103.甲基橙指示剂的变色范围是 pH=( )。

A. 3.1~4.4

B. 4.4~6.2

C. 6.8~8.0

D. 8.2~10.0

正确答案： A

104.下列各组物质按等物质的量混合配成溶液后，其中不是缓冲溶液的是( )。

A. NaHCO3和Na2CO3

B. NaCl和NaOH

C. NH3和NH4Cl

D. HAc和NaAc

正确答案： B

105.HCl.HClO4.H2SO4.HNO3的拉平溶剂是( )。

A. 冰醋酸

B. 水

C. 甲酸

D. 苯

正确答案： B

106.用含有少量 Ca2+.Mg2+的纯水配制 EDTA 溶液,然后于 pH=5.5 时,以二甲酚橙为指示剂,用标准锌溶液标定 EDTA 的浓度,最后在 pH=10.0 时,用上述 EDTA 溶液滴定试样中 Ni 2+的含量,对测定结果的影响是( )。

A. 偏高

B. 偏低

C. 没影响

D. 不能确定

正确答案： A

107.对于高氯酸.硫酸.盐酸和硝酸四种酸具有区分效应的溶剂是( )。

A. 冰醋酸

B. 水

C. 吡啶

D. 乙二胺

正确答案： A

108.证明计量器具已经过检定,并获得满意结果的文件是( )。

A. 检定证书

B. 检定结果通知书

C. 检定报告

D. 检测证书

正确答案： A

109.自动催化反应的特点是反应速度( )。

A. 快

B. 慢

C. 慢-快

D. 快-慢

正确答案： C

110.气相色谱用内标法测定 A 组分时,取未知样 1.0μL 进样,得组分 A 的峰面积为 3.0cm2,组分 B 的峰面积为 1.0cm2,取未知样 2.0000g,标准样纯 A 组分 0.2000g,仍取 1.0μL 进样,得组分 A 的峰面积为 3.2cm 2,组分 B 的峰面积为 0.8cm 2,则未知样中组分 A 的质量百分含量为( )。

A. 0.1

B. 0.2

C. 0.3

D. 0.4

正确答案： C

111.色谱分析样品时，第一次进样得到 3 个峰，第二次进样时变成 4 个峰，原因可能是( )。

A. 进样量太大

B. 气化室温度太高

C. 纸速太快

D. 衰减太小

正确答案： B

112.欲配制pH=5.O缓冲溶液应选用的一对物质是( )。

A. HAc(Ka=1.8×10—5)-NaAc

B. HAc-NH4Ac

C. NH3·H20(Kb=l.8×10—5)-NH4Cl

D.NaH2P04-Na2HP04

正确答案： A

113.KMnO4法测石灰中Ca含量，先沉淀为CaC2O4，再经过滤.洗涤后溶于H2SO4中，最后用KMnO4滴定H2C2O4，Ca的基本单元为( )。

A. Ca

B. 1/2Ca

C. 1/5Ca

D. 1/3Ca

正确答案： B

114.在间接碘量法中，滴定终点的颜色变化是( )。

A. 蓝色恰好消失

B. 出现蓝色

C. 出现浅黄色

D. 黄色恰好消失

正确答案： A

115.pH=5 的盐酸溶液和 pH=12 的氢氧化钠溶液等体积混合后溶液的 pH 是( )。

A. 5.3

B. 7

C. 10.8

D. 11.7

正确答案： D

116.二级标准重铬酸钾用前应在120℃灼烧至( )。

A. 2-3小时

B. 恒重

C. 半小时

D. 5小时

正确答案： B

117.在拟定氧化还原滴定滴定操作中，不属于滴定操作应涉及到的问题是( )。

A. 滴定速度和摇瓶速度的控制

B. 操作过程中容器的选择和使用

C. 共存干扰物的消除

D. 滴定过程中溶剂的选择

正确答案： D

118.碘酸钾一碘化钾氧化法测定羧酸时，每一个羧基能产生( )个碘分子。

A. 0.5

B. 1

C. 2

D. 3

正确答案： A

119.直接与金属离子配位的 EDTA 型体为( )。

A. H6Y2+

B. H4Y

C. H2Y2 -

D. Y4-

正确答案： D

120.影响氧化还原反应平衡常数的因素是( )。

A. 反应物浓度

B. 催化剂

C. 温度

D. 诱导作用

正确答案： C

121.碘量法测定黄铜中的铜含量，为除去Fe3+干扰，可加入( )。

A. 碘化钾

B. 氟化氢铵

C. HNO3

D. H2O2

正确答案： B

122.如果要求分析结果达到 0.1%的准确度,使用灵敏度为 0.1mg 的天平称量时,至少要取( )。

A. 0.1g

B. 0.05g

C. 0.2g

D. 0.5g

正确答案： C

123.氢气通常灌装在( )颜色的钢瓶中。

A. 白色

B. 黑色

C. 深绿色

D. 天蓝色

正确答案： C

124.下列说法正确的是( )。

A. 电对的电位越低,其氧化形的氧化能力越强

B. 电对的电位越高,其氧化形的氧化能力越强

C. 电对的电位越高,其还原形的还原能力越强

D. 氧化剂可以氧化电位比它高的还原剂

正确答案： B

125.下列关于废液处理错误的是( )。

A. 废酸液可用生石灰中和后排放

B. 废酸液用废碱液中和后排放

C. 少量的含氰废液可先用 NaOH 调节 pH 值大于10后再氧化

D. 量大的含氰废液可用酸化的方法处理

正确答案： D

126.EDTA与大多数金属离子的配位关系是( )。

A. 1:1

B. 1:2

C. 2:2

D. 2:1

正确答案： A

127.二级标准氧化锌用前应在( )灼烧至恒重。

A. 250℃-270℃

B. 800℃

C. 105℃-110℃

D. 270℃-300℃

正确答案： B

128.对于危险化学品贮存管理的叙述不正确的是( )。

A. 化学药品贮存室要由专人保管，并有严格的账目和管理制度

B. 化学药品应按类存放.特别是危险化学品按其特性单独存放

C. 遇火.遇潮.易燃烧产生有毒气体的化学药品，不得在露天.潮湿.漏雨和低洼容易积水的地点存放

D. 受光照射容易燃烧.爆炸或产生有毒气体的化学药品和桶装.瓶装的易燃液体，就要放在完全不见光的地方，不得见光和通风

正确答案： D

129.使用时需倒转灭火器并摇动的是( )。

A. 1211灭火器

B. 干粉灭火器

C. 二氧化碳灭火器

D. 泡沫灭火器

正确答案： D

130.电极电势的大小与下列哪种因素无关( )。

A. 电极本身性质

B. 温度

C. 氧化态和还原态的浓度

D. 化学方程式的写法 
正确答案：D

131.在配位滴定中，金属离子与EDTA形成配合物越稳定，在滴定时允许的pH( )。

A. 越高

B. 越低

C. 中性

D. 不要求

正确答案： B

132.使MY稳定性增加的副反应有( )。

A. 酸效应

B. 共存离子效应

C. 水解效应

D. 混合配位效应

正确答案： D

133.某酸在18℃时的平衡常数为 1.14×10-8,在 25℃时的平衡常数为 1.07×10-8,则说明该酸 ( )。

A. 在 18℃时溶解度比 25℃时小

B. 酸的电离是一个吸热过程

C. 温度高时电离度变大

D. 温度高时溶液中的氢离子浓度变小

正确答案： D

134.EDTA 和金属离子配合物为 MY，金属离子和指示剂的配合物为 MIn，当 K´ MIn>K´ MY时，称为指示剂的( )。

A. 僵化

B. 失效

C. 封闭

D. 掩蔽

正确答案： C

135.已知c1/6K2Cr2O7=0.1200mol/L,那么该溶液对 FeO 滴定度为 ( ) mg/mL。

A. 8.621

B. 17.24

C. 25.86

D. 51.72

正确答案： A

136.下列物质中,可用作内燃机的抗冻剂的是()。 
A.乙醇

- 甲醛

- 乙二醇

D.乙二酸

正确答案： C

137.沉淀掩蔽剂与干扰离子生成的沉淀的( )要小，否则掩蔽效果不好。

A. 稳定性

B. 还原性

C. 浓度

D. 溶解度

正确答案： D

138.以铁铵钒为指示剂，用硫氰酸铵标准滴定溶液滴定银离子时,应在下列何种条件下进行( )。

A. 酸性

B. 弱酸性

C. 碱性

D. 弱碱性

正确答案： A

139.EDTA 同阳离子结合生成( )。

A. 螯合物

B. 聚合物

C. 离子交换剂

D. 非化学计量的化合物

正确答案： A

140.原子吸收分光光度计工作时噪声过大,分析其原因可能是( )。

A. 电压不稳定

B. 空心阴极灯有问题

C. 灯电流.狭缝.乙炔气和助燃气流量的设置不适当

D. 燃烧器缝隙被污染

正确答案： A

141.下列关于吸附指示剂说法错误的是( )。

A. 吸附指示剂是一种有机染料

B. 吸附指示剂能用于沉淀滴定法中的法扬司法

C. 吸附指示剂指示终点是由于指示剂结构发生了改变

D. 吸附指示剂本身不具有颜色

正确答案： D

142.法扬司法采用的指示剂是( )。

A. 铬酸钾

B. 铁铵矾

C. 吸附指示剂

D. 自身指示剂

正确答案： C

143.某氢氧化物沉淀，既能溶于过量的氨水，又能溶于过量的NaOH溶液的离子是( )。

A. Sn4+

B. Pb2+

C. Zn2+

D. A13+

正确答案： C

144.按《标准化法》规定,必须执行的标准,和国家鼓励企业自愿采用的标准是( )。

A. 强制性标准.推荐性标准

B. 地方标准.企业标准

C. 国际标准.国家标准

D. 国家标准.企业标准

正确答案： A

145.优级纯试剂的标签颜色是( )。

A. 红色

B. 绿色

C. 玫瑰红色

D. 中蓝色

正确答案： B

146.用酸度计测定试液的pH值之前，要先用标准( )溶液进行定位。

A. 酸性

B. 碱性

C. 中性

D. 缓冲

正确答案： D

147.()不是控制电流库仑分析法仪器系统的组件。

A. 电解池(包括电极)

B. 库仑计

C. 恒电流源

D. 计时器

正确答案： B

148.在25℃时，标准溶液与待测溶液的pH变化一个单位，电池电动势的变化为( )。

A. 0.058V

B. 58V

C. 0.059V

D. 59V

正确答案： C

149.电位滴定与容量滴定的根本区别在于( )。

A. 滴定仪器不同

B. 指示终点的方法不同

C. 滴定手续不同

D. 标准溶液不同

正确答案： B

150.用Ce4+标准滴定溶液滴定Fe2+应选择( )作指示电极。

A. pH玻璃电极

B. 银电极

C. 氟离子选择性电极

D. 铂电极

正确答案： D

151.在液相色谱法中，按分离原理分类，液固色谱法属于（）。

A.分配色谱法

B.排阻色谱法

C.离子交换色谱法

D.吸附色谱法

正确答案：D

152.实验室用酸度计结构一般由( )组成。

A. 电极系统和高阻抗毫伏计

B. pH玻璃电极和饱和甘汞电极

C. 显示器和高阻抗毫伏计

D. 显示器和电极系统

正确答案： A

153.氟离子选择电极是属于( )。

A. 参比电极

B. 均相膜电极

C. 金属一金属难熔盐电极

D. 标准电极

正确答案： B

154.关于玻璃电极膜电位的产生原因，下列说法正确的是( )。

A. 氢离子在玻璃表面还原而传递电子

B. 钠离子在玻璃膜中移动

C. 氢离子穿透玻璃膜而使膜内外氢离子产生浓度差

D. 氢离子在玻璃膜内外表面进行离子交换和扩散的结果

正确答案： D

155.急性呼吸系统中毒后的急救方法正确的是( )。

A. 要反复进行多次洗胃

B. 立即用大量自来水冲洗

C. 用 3%~5%碳酸氢钠溶液或用(1+5000)高锰酸钾溶液洗胃

D. 应使中毒者迅速离开现场，移到通风良好的地方，呼吸新鲜空气

正确答案： D

156.气相色谱定量分析时，当样品中各组分不能全部出峰或在多种组分中只需定量其中某几个组分时，可选用( )。

A. 归一化法

B. 标准曲线法

C. 比较法

D. 内标法

正确答案： D

157.在气相色谱分析中，一个特定分离的成败，在很大程度上取决于( )的选择。

A. 检测器

B. 色谱柱

C. 皂膜流量计

D. 记录仪

正确答案： B

158.气液色谱中选择固定液的原则是( )。

A. 相似相溶

B. 极性相同

C. 官能团相同

D. 活性相同

正确答案： A

159.衡量色谱柱总分离效能的指标是( )。

A. 塔板数

B. 分离度

C. 分配系数

D. 相对保留值

正确答案： B

160.填充色谱柱中常用的色谱柱管是( )。

A. 不锈钢管

B. 毛细管

C. 石英管

D. 聚乙烯管

正确答案： A

161.高效液相色谱用水必须使用( )。

A. 一级水

B. 二级水

C. 三级水

D. 天然水

正确答案： A

162.在液相色谱中，使用荧光检测器的作用是( )。

A. 操作简单

B. 线性范围宽

C. 灵敏度高

D. 对温度敏感新高

正确答案： C

163.影响氢焰检测器灵敏度的主要因素是( )。

A. 检测器温度

B. 载气流速

C. 三种气体的流量比

D. 极化电压

正确答案： C

164.在气-固色谱中，首先流出色谱柱的是( )。

A. 吸附能力小的组分

B. 脱附能力小的组分

C. 溶解能力大的组分

D. 挥发能力大的组分

正确答案： A

165.一般而言，选择硅藻土做载体，则液担比一般为()。

A. 50:100

B. 1:100

C. (5-30):100

D. 5:50

正确答案： C

166.以下不属于校准与检定的区别的是（ ）。

A对象范围不同

B依据不同

C法律效力不同

D只有检定能量值溯源

正确答案：D

167.在气相色谱法中，可用作定量的参数是( )。

A. 保留时间

B. 相对保留值

C. 半峰宽

D. 峰面积

正确答案： D

168.国际单位制（SI）的基本单位有（）。

A. 6个

B .7个

C .8个

D .9个

正确答案：B

169.在气相色谱内标法中，控制适宜称样量的作用是( )。

A. 减少气相色谱测定过程中产生的误差

B. 提高分离度

C. 改变色谱峰型

D. 改变色谱峰的出峰顺序

正确答案： A

170.既可调节载气流量，也可来控制燃气和空气流量的是( )。

A. 减压阀

B. 稳压阀

C. 针形阀

D. 稳流阀

正确答案： C

171.在纸层析时，试样中的各组分在流动相中( )大的物质，沿着流动相移动较长的距离。

A. 浓度

B. 溶解度

C. 酸度

D. 黏度

正确答案： B

172.液相色谱法中，提高柱效最有效的途径是( )。

A. 提高柱温

B. 降低板高

C. 降低流动相流速

D. 减小填料粒度

正确答案： D

173.用气相色谱法定量时，要求混合物中每一个组分都必须出峰的是( )。

A. 外标法

B. 内标法

C. 归一化法

D. 工作曲线法

正确答案： C

174.气-液色谱.液-液色谱皆属于( )。

A. 吸附色谱

B. 凝胶色谱

C. 分配色谱

D. 离子色谱

正确答案： C

175.欲进行苯系物的定量分析，宜采用( )。

A. 原子吸收光谱法

B. 发射光谱法

C. 气相色谱法

D. 紫外光谱法

正确答案： C

176.气液色谱分离主要是利用组分在固定液上( )不同。

A. 溶解度

B. 吸附能力

C. 热导系数

D. 温度系数

正确答案： A

177.气-液色谱柱中，与分离度无关的因素是( )。

A. 增加柱长

B. 改用更灵敏的检测器

C. 调节流速

D. 改变固定液的化学性质

正确答案： B

178.气相色谱仪的毛细管柱内( )填充物。

A. 有

B. 没有

C. 有的有，有的没有

D. 不确定

正确答案： B

179.下列情况下应对色谱柱进行老化的是( )。

A. 每次安装了新的色谱柱后

B. 色谱柱每次使用后

C. 分析完一个样品后，准备分析其他样品之前

D. 更换了载气或燃气

正确答案： A

180.要想从气相色谱仪分离物中得到更多的组分信息，可选择与( )联用。

A. 原子吸收分光光度计

B. 傅里叶红外分光光度计

C. 质谱仪

D. 离子色谱仪

正确答案： C

181.所谓检测器的线性范围是指( )。

A. 检测曲线呈直线部分的范围

B. 检测器响应呈线性时，最大允许进样量与最小允许进样量之比

C. 检测器响应呈线性时，最大允许进样量与最小允许进样量之差

D. 检测器最大允许进样量与最小检测量之比

正确答案： B

182.液相色谱中，紫外检测器的灵敏度可达到( )g。

A. 10-6

B. 10-8

C. 10-9

D. 10-12

正确答案： B

183.在气相色谱中，直接表示组分在固定相中停留时间长短的保留参数是( )。

A. 保留时间

B. 保留体积

C. 相对保留值

D. 调整保留时间

正确答案： D

184.狭义的职业道德是指在（ ）应遵循的.体现一定职业特征的.调整一定职业关系的职业行为准则和规范。

A.实习期内

B.日常生活中

C.一定职业活动中

D.特殊行业中

正确答案：C

185.气相色谱中进样量过大会导致( )。

A. 有不规则的基线波动

B. 出现额外峰

C. FID熄火

D. 基线不回零

正确答案： C

186.对氮肥中氨态氮的测定，不包括的方法是( )。

A. 甲醛法

B. 蒸馏后滴定

C. 酸量法

D. 尿素酶法

正确答案： D

187.燃烧—气体容量法测定钢铁中碳含量时量气管中用( )吸收CO2。

A. 氢氧化钾溶液

B. 水

C. 碳酸钠溶液

D. 双氧水

正确答案： A

188.工业分析用样品保存时间一般为( )个月。

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

正确答案： B

189.试样的采取和制备必须保证所取试样具有充分的( )。

A. 代表性

B. 唯一性

C. 针对性

D. 准确性

正确答案： A

190.原子吸收光谱火焰原子化器常用燃烧气体是（）。

A. 乙炔-空气

B. 氢-空气

C. 氢-氧

D. 丁烷-氧化亚氮

正确答案：A

191.溶解钢铁样品一般采用( )。

A. 酸分解法

B. 熔融法

C. 烧结法

D. 碱溶法

正确答案： A

192.煤中( )元素为有害成分。

A. 碳

B. 氢

C. 氮

D. 硫

正确答案： D

193.用采样器从一个采样单元中一次取得的一定量物料称为( )。

A. 样品

B. 子样

C. 原始平均试样

D. 实验室样品

正确答案： B

194.采取高纯气体时，应该选用( )作导气管。

A. 锌管

B. 铝管

C. 钢管

D. 塑料管

正确答案： C

195.铬天青S分光光度法可以测定( )。

A. 氧化钙

B. 氧化铁

C. 氧化铝

D. 二氧化硅

正确答案： C

196.国际上对“绿色”的理解包括( )三个方面。

A. 生命.节能.环保

B. 人口.土地.经济

C. 森林.河流.湖泊

D. 工业.农业.服务业

正确答案： A

197.“国际保护臭氧层日”是( )。

A. 6月5日

B. 4月22日

C. 9月16日

D. 11月15日

正确答案： C

198.环境问题的实质是( )。

A. 生态问题

B. 发展问题

C. 污染问题

D. 人口问题

正确答案： B

199.垃圾是放错了地方的( )。

A. 资源

B. 污染

C. 废物

D. 排放物

正确答案： A

200.环境科学主要研究( )。

A. 第一环境问题

B. 科学技术问题

C. 环境与资源问题

D. 第二环境问题

正确答案： D

201.1972年的第27届联合国大会接受并通过联合国人类环境会议的建议，规定每年的( )为“世界环境日”。

A. 6月5日

B. 4月22日

C. 9月16日

D. 11月15日

正确答案： A

202.震惊中外的中石油吉化公司双苯厂大爆炸，污染了( )。

A. 松花江

B. 长江

C. 黄河

D. 珠江

正确答案： A

203.我国环保法规定，( )都有保护环境的义务，并有权对污染和破坏环境的单位和个人 进行检举和控告。

A. 国家干部

B. 任何单位和个人

C. 环境保护部门

D. 学生和工人

正确答案： B

204.臭氧层为什么可以保护地球上的生物( )。

A. 可以过滤掉太阳光中的紫外线

B. 挡住了太阳的热量

C. 帮助地球保温

D. 生成氧气

正确答案： A

205.塑料大约需要( )才能在自然界中分解。

A. 10年

B. 50年

C. 100年以上

D. 30年

正确答案： C

206.有机溴化物燃烧分解后，用( )吸收。

A. 水

B. 碱溶液

C. 过氧化氢的碱溶液

D. 硫酸肼和KOH混合液

正确答案：A

207.欲测定高聚物的不饱和度，可以选用的方法是( )。

A. 催化加氢法

B. ICl加成法

C. 过氧酸加成法

D. 乌伯恩法

正确答案： B

208.制定标准时，应充分考虑标准的（）。

A适用性

B美观性

C独特性

D复杂性

正确答案：A

209.有机物的溴值是指( )。

A. 有机物的含溴量

B. 100g有机物需加成的溴的质量(g)

C. 100g有机物需加成的溴的物质的量

D. 与100g溴加成时消耗的有机物的质量(g)

正确答案： B

210.不含共轭结构的醛和酮与2，4-二硝基苯肼生成的腙的颜色一般为( )。

A. 黄色

B. 红色

C. 橙色

D. 蓝色

正确答案： A

211.下列( )不是饱和甘汞电极使用前的检查项目。

A. 内装溶液的量够不够

B. 溶液中有没有KCl晶体

C. 液络体有没有堵塞

D. 甘汞体是否异常

正确答案： D

212.离子选择性电极的选择性主要取决于( )。

A. 离子活度

B. 电极膜活性材料的性质

C. 参比电极

D. 测定酸度

正确答案： B

213.用酸度计以浓度直读法测试液的pH，先用与试液pH相近的标准溶液( )。

A. 调零

B. 消除干扰离子

C. 定位

D. 减免迟滞效应

正确答案： C

214.库仑分析法是通过( )来进行定量分析的。

A. 称量电解析出物的质量

B. 准确测定电解池中某种离子消耗的量

C. 准确测量电解过程中所消耗的电量

D. 准确测定电解液浓度的变化

正确答案： C

215.在电位滴定中，以ΔE/ΔV~V作图绘制曲线，滴定终点为( )。

A. 曲线突跃的转折点

B. 曲线的最大斜率点

C. 曲线的最小斜率点

D. 曲线的斜率为零时的点

正确答案： D

216.在电位滴定中，以Δ2E/ΔV2~V(E为电位，V为滴定剂体积)作图绘制滴定曲线，滴定 
终点为()。

A. Δ2E/ΔV2~V为最正值时的点

B. Δ2E/ΔV2为负值的点

C. Δ2E/ΔV2为零时的点

D. 曲线的斜率为零时的点

正确答案： C

217.测定pH的指示电极为( )。

A. 标准氢电极

B. pH玻璃电极

C. 甘汞电极

D. 银-氯化银电极

正确答案： B

218.下列关于离子选择性电极描述错误的是( )。

A. 是一种电化学传感器

B. 由敏感膜和其他辅助部分组成

C. 在敏感膜上发生了电子转移

D. 敏感膜是关键部件，决定了选择性

正确答案： C

219.电位滴定法是根据( )来确定滴定终点的。

A. 指示剂颜色变化

B. 电极电位

C. 电位突跃

D. 电位大小

正确答案： C

220.电位法的依据是( )。

A. 朗伯-比尔定律

B. 能斯特方程

C. 法拉第第一定律

D. 法拉第第二定律

正确答案： B

二、. 判断题 （共180题，180分）

1.用电位滴定法进行氧化还原滴定时，通常使用 pH 玻璃电极作指示电极。( )

正确答案： 错误

2.原子吸收光谱仪中常见的光源是空心阴极灯。( )

正确答案： 正确

3.电子捕获检测器对含有 S.P元素的化合物具有很高的灵敏度。( )

正确答案： 错误

4.光的吸收定律不仅适用于溶液，同样也适用于气体和固体。( )

正确答案： 正确

5.微波消解仪避免在任何没有样品或微波吸收物的情形下，进行微波功率发射的运行。(    )

正确答案：正确

6.在酸性溶液中，以 KMnO4 溶液滴定草酸盐时，滴定速度应该开始时缓慢进行，以后逐渐加快。( )

正确答案： 正确

7.浓度≤1μg/mL 的标准溶液可以保存几天后继续使用。( )

正确答案： 错误

8.KMnO4 滴定草酸时，加入第一滴KMnO4时，颜色消失很慢，这是由于溶液中还没有生成能使反应加速进行的 Mn2+。( )

正确答案： 正确

9.硅酸盐全分析的结果，要求各项的质量分数总和应在100%±5%范围内。( )

正确答案： 错误

10.酸碱物质有几级电离，就有几个突跃。( )

正确答案： 错误

11.作用于人类的放射性辐射源可分为天然放射源和人工放射源两类，其中天然放射源是造成环境放射性污染的来源之一。( )

正确答案： 正确

12.常用的酸碱指示剂，大多是弱酸或弱碱，所以滴加指示剂的多少及时间的早晚不会影响分析结果。( )

正确答案： 错误

13.仪器分析中，浓度低于0.1mg/mL 的标准溶液，常在临用前用较高浓度的标准溶液在容量瓶内稀释而成。( )

正确答案： 正确

14.有机物中溴的测定，可用 NaCl作氧化剂，使溴生成 BrO3 -，然后在酸性介中加 KI使之析出I2，用碘量法测定。( )

正确答案： 正确

15.有机物中硫含量的测定不能采用氧瓶燃烧法。( )

正确答案： 错误

16.KMnO4 标准溶液测定 MnO2含量，用的是直接滴定法( )

正确答案： 错误

17.滴定管.移液管和容量瓶校准的方法有称量法和相对校准法。( )

正确答案： 正确

18.原子吸收分光光度计中的单色器是放在原子化系统之前的。( )

正确答案： 错误

19.色谱法只能分析有机物质,而对一切无机物则不能进行分析。( )

正确答案： 错误

20.莫尔法测定 Cl –含量，应在中性或碱性的溶液中进行。( )

正确答案： 错误

21.乳化油的配制浓度一般用袖珍折光仪进行检测。(    )

正确答案：正确

22.用双指示剂法分析混合碱时，如其组成是纯的Na2 CO3则 HCl 消耗量 V 1 和 V 2 的关系是V 1 ＞V2 。( )

正确答案： 错误

23.化妆品中绿脓杆菌检验时，若在选择性培养基上生长出典型菌落，即可判定样本中存在绿脓杆菌。（ ）

正确答案：错误

24.电极的选择性系数越小，说明干扰离子对待测离子的干扰越小。( )

正确答案： 正确

25.热导检测器中最关键的元件是热丝。( )

正确答案： 正确

26.标定 KMnO 4 溶液的基准试剂是碳酸钠。( )

正确答案： 错误

27.火焰原子化法中常用的气体是空气-乙炔。( )

正确答案： 正确

28.色谱柱的选择性可用“总分离效能指标”来表示，它可定义为:相邻两色谱峰保留时间的差值与两色谱峰宽之和的比值。( )

正确答案： 错误

29.库仑分析法的基本原理是朗伯-比尔定律。( )

正确答案： 错误

30.对于常压下的气体，只需放开取样点上的活塞，气体即可自动流入气体取样器中。( )

正确答案： 错误

31.原子吸收光谱产生的原因是最外层电子产生的跃迁。( )

正确答案： 正确

32.相邻两组分得到完全分离时，其分离度 R<1.5。( )

正确答案： 错误

33.电压与电动势是两个不同的物理量，电动势是表明电源的一种特性的物理量，而电压表明的是电场中两点间电势的差值。(    )

正确答案：正确

34.可见分光光度计检验波长准确度是采用苯蒸气的吸收光谱曲线检查。( )

正确答案： 错误

35.空心阴极灯发光强度与工作电流有关，增大电流可以增加发光强度，因此灯电流越大越好。( )

正确答案： 错误

36.高锰酸钾是一种强氧化剂，介质不同，其还原产物也不一样。( )

正确答案： 正确

37.噪声污染与大气污染.水污染相比，具有感觉性.局部性和无残留性。( )

正确答案： 正确

38.原子吸收分光光度计的光源是连续光源。( )

正确答案： 错误

39.银量法测定氯离子含量时，应在中性或弱酸性溶液中进行。( )

正确答案： 错误

40.石墨炉原子化法与火焰原子化法比较，其优点之一是原子化效率高( )

正确答案： 正确

41.采用Q检验法对测定结果进行处理时，当Q计算＜Q表时，将该测量值舍弃。( )

正确答案： 错误

42.取样不具有代表性可能导致检测结果不合格。（）

正确答案： 正确

43.准确度表示分析结果与真实值接近的程度。它们之间的差别越大，则准确度越高。( )

正确答案： 错误

44.Q检验法适用于测定次数为3≤n≤10时的测试。(   )

正确答案： 正确

45.定量分析中产生的系统误差是可以校正的误差。()

正确答案： 正确

46.平均偏差与标准偏差一样都能准确反映结果的精密程度。( )

正确答案： 错误

47.器皿不洁净，溅失试液，读数或记录差错都可造成偶然误差。( )

正确答案： 错误

48.测定结果精密度好，不一定准确度高。( )

正确答案： 正确

49.测定次数越多，求得的置信区间越宽，即测定平均值与总体平均值越接近。( )

正确答案： 错误

50.电光分析天平的横梁上有三把玛瑙刀，三把刀的刀口处于同一个平面且互相平行。( )

正确答案： 正确

51.测定石灰中铁的质量分数(%)，已知4次测定结果为:1.59，1.53，1.54和1.83。利用 Q检验法判断出第四个结果应弃去。已知Q0.90，4=0.76()

正确答案： 正确

52.定性分析中采用空白试验，其目的在于检查试剂或蒸馏水是否含有被鉴定的离子。（）

正确答案： 正确

53.废气分析仪可以分析直接采集到的废气。( )

正确答案： 错误

54.允许误差也称为公差，是指进行多次测定所得到的一系列数据中最大值与最小值的允许界限(也即极差)。()

正确答案： 正确

55.误差是指测定值与真实值之间的差值，误差相等时说明测定结果的准确度相等。()

正确答案： 错误

56.已知25mL移液管在20℃的体积校准值为-0.01mL，则20℃该移液管的真实体积是 25.01mL。( )

正确答案： 错误

57.保留样品未到保留期满，虽用户未曾提出异议，也不可以随意撤销。( )

正确答案： 正确

58.11.48g换算为毫克的正确写法是11480mg。( )

正确答案： 错误

59.偏差表示测定结果偏离真实值的程度。( )

正确答案： 错误

60.滴定分析的相对误差一般要求为0.1%，滴定时耗用标准溶液的体积应控制在15~20mL。( )

正确答案： 错误

61.酸碱质子理论中接受质子的是酸。( )

正确答案： 错误

62.非水滴定测定醋酸钠含量时，由于常温下试样较难溶，应在沸水浴中加热使其溶解。( )

正确答案： 错误

63.准确称取分析纯的固体NaOH就可直接配制标准溶液。( )

正确答案： 错误

64.弱酸的电离度越大，其酸性越强。( )

正确答案： 错误

65.酸式滴定管活塞上凡士林涂得越多越有利于滴定。()

正确答案： 错误

66.酸碱指示剂的变色与溶液中的氢离子浓度无关。( )

正确答案： 错误

67.对于水溶性弱酸盐，只要水解显碱性，均可用强酸直接进行滴定分析，例如Na2CO3含量测定。( )

正确答案： 错误

68.配制酸碱标准溶液时，用吸量管量取HCl，用台秤称取NaOH。( )

正确答案： 错误

69.用纯水洗涤玻璃仪器时，使其既干净又节约用水的原则是少量多次。( )

正确答案： 正确

70.缓冲溶液是由某一种弱酸或弱碱的共轭酸碱对组成的。( )

正确答案： 正确

71.无论何种酸或碱，只要其浓度足够大，都可被强碱或强酸溶液定量滴定。( )

正确答案： 错误

72.邻苯二甲酸氢钾不能作为标定NaOH标准滴定溶液的基准物。( )

正确答案： 错误

73.在以酚酞为指示剂，用NaOH为标准滴定溶液分析酸的含量时，近终点时应避免剧烈摇动。( )

正确答案： 正确

74.酸碱滴定中，滴定剂一般都是强酸或强碱。( )

正确答案： 正确

75.部分在水溶液中不能滴定的弱酸.弱碱物质如苯酚.吡啶等可利用非水酸碱滴定法进行测定。( )

正确答案： 正确

76.双指示剂法测混合碱的特点是变色范围窄.变色敏锐。( )

正确答案： 错误

77.根据质子理论，NaH2PO4是一种酸式盐。( )

正确答案： 错误

78.配制乙腈：水=90：10的流动相，充分混匀后，要用水膜来过滤，并超声20分钟再使用。(    )

正确答案：错误

79.用 NaOH 标准溶液标定 HCl 溶液浓度时,以酚酞作指示剂,若 NaOH 溶液因贮存不当吸收了CO2 ,则测定结果偏高。( )

正确答案： 正确

80.双指示剂就是混合指示剂。( )

正确答案： 错误

81.在滴定时，KMnO4溶液要放在碱式滴定管中。( )

正确答案： 错误

82.配制好的KMnO4溶液要盛放在棕色瓶中保护，如果没有棕色瓶应放在避光处保存。( )

正确答案： 正确

83.任意两种颜色的光,按一定的强度比例混合就能得到白光。( )

正确答案： 错误

84.硝酸铵氧化容量法测定钢铁中锰量时指示剂为硫酸亚铁铵。( )

正确答案： 错误

85.容量瓶.滴定管.吸量管不可以加热烘干，也不能盛装热的溶液。（ ）

正确答案： 正确

86.提高反应溶液的温度能提高氧化还原反应的速度，因此在酸性溶液中用KMnO4滴定C2O42-时，必须加热至沸腾才能保证正常滴定。( )

正确答案： 错误

87.由于KMnO4性质稳定，可作基准物直接配制成标准溶液。( )

正确答案： 错误

88.增加还原态的浓度时，电对的电极电势增大。( )

正确答案： 错误

89.K2Cr2O7是比KMnO4更强的一种氧化剂，它可以在HCl介质中进行滴定。( )

正确答案： 错误

90.配制I2溶液时要滴加KI。( )

正确答案： 正确

91.由于K2Cr2O7容易提纯，干燥后可作为基准物直接配制标准溶液，不必标定。()

正确答案： 正确

92.重铬酸钾可作基准物直接配成标准溶液。( )

正确答案： 正确

93.碘量法或其他生成挥发性物质的定量分析都要使用碘量瓶。( )

正确答案： 正确

94.用高锰酸钾法进行氧化还原滴定时，一般不需另加指示剂。()

正确答案： 正确

95.间接碘量法能在酸性溶液中进行。( )

正确答案： 错误

96.在配制好的硫代硫酸钠溶液中,为了避免细菌的干扰,常加入少量碳酸钠。( )

正确答案： 正确

97.KMnO4标准滴定溶液是直接配制的。( )

正确答案： 错误

98. KMnO4法所使用的强酸通常是H2SO4。( )

正确答案： 正确

99.用碘量法测定铜盐中铜的含量时，除加入足够过量的KI外，还要加入少量KSCN，其目的是提高滴定的准确度。( )

正确答案： 正确

100.增加还原态的浓度时，电对的电极电势减小。( )

正确答案： 正确

101.电负性大的元素充当配位原子，其配位能力强。( )

正确答案： 错误

102.配位滴定中，酸效应系数越小，生成的配合物稳定性越高。( )

正确答案： 错误

103.电子原始数据修改必须保留修改痕迹和修改人信息。（ ）

正确答案： 正确

104.配制好的EDTA标准溶液，一般贮存于聚乙烯塑料瓶中或硬质玻璃瓶中。( )

正确答案： 错误

105.以EDTA标准溶液连续滴定时，两次终点的颜色变化均为紫红变成纯蓝。( )

正确答案： 错误

106.酸效应和其它组分的副反应是影响配位平衡的主要因素。( )

正确答案： 正确

107.用酸碱滴定法测定工业氨水，应选用甲基红-次甲基蓝作指示剂。(    )

正确答案：正确

108.EDTA滴定法，目前之所以能够广泛被应用的主要原因是由于它能与绝大多数金属离子形成1:1的配合物。( )

正确答案： 正确

109.用EDTA滴定混合M和N金属离子的溶液，如果△pM=±0.2，Et＜±0.5%且M与N离子浓度相等时，△lgK≥5即可判定M.N离子可利用控制酸度来进行分步滴定。( )

正确答案： 正确

110.配位滴定一般都在缓冲溶液中进行。( )

正确答案： 正确

111.配位滴定法中指示剂的选择是根据滴定突跃的范围。( )

正确答案： 错误

112.两种离子共存时，通过控制溶液酸度选择性滴定被测金属离子应满足的条件是△lgK≥5。( )

正确答案： 错误

113.在测定水硬度的过程中.加入NH3-NH4Cl是为了保持溶液酸度基本不变。( )

正确答案： 正确

114.配合物中由于存在配位键，所以配合物都是弱电解质。()

正确答案： 错误

115.能直接进行配位滴定的条件是c·K'稳≥106。( )

正确答案： 正确

116.欲使沉淀溶解，应设法降低有关离子的浓度，保持Qi<Ksp，沉淀即不断溶解，直至消失。 
( )

正确答案： 正确

117.拉乌尔通过多次实验发现,在溶剂中加入非挥发性的溶质后,溶剂的蒸气压要比纯溶液的蒸气压要低。( )

正确答案： 正确

118.用氯化钠基准试剂标定AgNO3溶液浓度时，溶液酸度过大，会使标定结果没有影响。( )

正确答案： 错误

119.马弗炉前地上应铺上厚胶皮布。(    )

正确答案：正确

120.硝酸银标准溶液应装在棕色碱式滴定管中进行滴定。( )

正确答案： 错误

121.沉淀的转化对于相同类型的沉淀通常是由溶度积较大的转化为溶度积较小的过程。( )

正确答案： 正确

122.为使沉淀溶解损失减小到允许范围加入适当过量的沉淀剂可达到目的。()

正确答案： 正确

123.分析纯的NaCl试剂，如不做任何处理，用来标定AgNO3溶液的浓度，结果会偏高。( )

正确答案： 正确

124.莫尔法一定要在中性和弱碱性中进行滴定。()

正确答案： 正确

125.根据同离子效应，可加入大量沉淀剂以降低沉淀在水中的溶解度。( )

正确答案： 正确

126.莫尔法可以用于样品中I-的测定。( )

正确答案： 错误

127.福尔哈德法是以NH4SCN为标准滴定溶液，铁铵矾为指示剂，在稀硝酸溶液中进行滴定。( )

正确答案： 正确

128.在法扬司法中，为了使沉淀具有较强的吸附能力，通常加入适量的糊精或淀粉使沉淀处于胶体状态。( )

正确答案： 正确

129.莫尔法适用于能与Ag+形成沉淀的阴离子的测定如Cl-.Br-和I-等。( )

正确答案： 错误

130.用福尔哈德法测定Ag+，滴定时必须剧烈摇动。用返滴定法测定Cl-时，也应该剧烈摇动。( )

正确答案： 错误

131.用电位滴定法确定KMnO4标准滴定溶液滴定Fe2+的终点，以铂电极为指示电极，以饱和甘汞电极为参比电极。( )

正确答案： 正确

132.pH玻璃电极在使用前应在被测溶液中浸泡24h。( )

正确答案： 错误

133.可把乙炔钢瓶放在操作时有电弧火花发生的实验室里。( )

正确答案： 错误

134.玻璃电极膜电位的产生是由于电子的转移。( )

正确答案： 错误

135.25℃时，pH玻璃电极的膜电位与被测溶液的氢离子浓度的关系式为:φ膜=K+ 0.0592lg[H+]。( )

正确答案： 正确

136.玻璃电极在使用前要在蒸馏水中浸泡24小时以上。( )

正确答案： 正确

137.用电位滴定法进行氧化还原滴定时，通常使用铂电极作指示电极。( )

正确答案： 正确

138.DDS-11A电导率仪在使用时高低周的确定是以300μS/cm为界限的，大于此值为高周。( )

正确答案： 正确

139.在库仑法分析中，电流效率不能达到百分之百的原因之一，是由于电解过程中有副反应产生。( )

正确答案： 正确

140.pH玻璃电极是一种测定溶液酸度的膜电极。（）

正确答案： 正确

141.原子吸收光谱仪点火前可以不检查废液管液封。

正确答案：错误

142.高效液相色谱仪常用的检测器是紫外检测器。（ ）

正确答案：正确

143.使用甘汞电极一定要注意保持电极内充满饱和KCl溶液，并且没有气泡。( )

正确答案： 正确

144.修理后的酸度计，须经检定，并对照国家标准计量局颁布的《酸度计检定规程》技术标准合格后方可使用。( )

正确答案： 正确

145.Kij称为电极的选择性系数，通常Kij<<1，Kij值越小，表明电极的选择性越高。（）

正确答案： 正确

146.高效液相色谱分析中，固定相极性大于流动相极性称为正相色谱法。()

正确答案： 正确

147.在用气相色谱仪分析样品时载气的流速应恒定。( )

正确答案： 正确

148.气相色谱中气化室的作用是用足够高的温度将液体瞬间气化。()

正确答案： 正确

149.在液相色谱中，试样只要目视无颗粒即不必过滤和脱气。( )

正确答案： 错误

150.液液分配色谱中，各组分的分离是基于各组分吸附力的不同。( )

正确答案： 错误

151.液-液分配色谱的分离原理与液液萃取原理相同，都是分配定律。()

正确答案： 正确

152.在气相色谱内标法中，控制适宜称样量可改变色谱峰的出峰顺序。( )

正确答案： 错误

153.氢火焰离子化检测器是依据不同组分气体的热导系数不同来实现物质测定的。( )

正确答案： 错误

154.由于液相色谱仪器工作温度可达500℃，所以能测定高沸点有机物。()

正确答案： 错误

155.反相键合相色谱柱长期不用时必须保证柱内充满甲醇流动相。()

正确答案： 正确

156.采来的工业分析用样品可随意存放。( )

正确答案： 错误

157.水样采好后最好在采样现场及时测定pH。( )

正确答案： 正确

158.水的微生物学指标包括细菌总数.大肠菌群和游离性余氯。( )

正确答案： 正确

159：不能用手接触腐蚀性及有剧毒的溶液，剧毒废液应作解毒处理，不可直接倒入下水道。(  )

正确答案： 正确

160.采样时，为了安全应有陪伴者，并对陪伴者进行事先培训。（）

正确答案： 正确

161.地震和海啸属于次生环境问题。( )

正确答案： 错误

162.洛杉矶光化学烟雾事件造成的原因是由于汽车废气所进行的光化学反应所致。( )

正确答案： 正确

163.1972年的第27届联合国大会接受并通过联合国人类环境会议的建议，规定每年的5月6日为“世界环境日”。( )

正确答案： 错误

164.酸雨是大气污染引起的，是pH小于6.5的雨.雪.雾.雹和其他形式的大气降水。( )

正确答案： 错误

165.公害病是由于某些特定区域自然环境中某些元素失衡而造成的疾病。()

正确答案： 错误

166.亚硫酸氢钠加成法可用来定量测定大多数的醛与酮。( )

正确答案： 错误

167.费林试剂氧化法测定还原糖含量，采用亚甲基蓝指示剂，可以直接用费林试剂滴定还原糖。( )

正确答案： 错误

168.有机化合物中氯和溴含量的测定方法有汞液滴定法。( )

正确答案： 正确

169.测定蛋白质中的氮，最常用的是凯氏定氮法，用浓硫酸和催化剂将蛋白质消解，将有机氮转化成氨。( )

正确答案： 正确

170.用消化法测定有机物中的氮时，加入硫酸钾的目的是用作催化剂。( )

正确答案： 错误

171.清洗电极后，不要用滤纸擦拭玻璃膜，而应用滤纸吸干，避免损坏玻璃薄膜.防止交叉污染，影响测量精度。( )

正确答案： 正确

172.在一定温度下，当Cl-活度一定时，甘汞电极的电极电位为一定值，与被测溶液的pH值无关。( )

正确答案： 正确

173.离子选择性电极的膜电位与溶液中待测离子活度的关系符合能斯特方程。()

正确答案： 正确

174.自动电位计主要由电池.搅拌器.测量仪表.自动滴定装置四部分组成。( )

正确答案： 正确

175.影响氢焰检测器灵敏度的主要因素是三种气的配比。(    )

正确答案： 正确

176.电位滴定法测定水中氯离子含量时，以硝酸银为标准滴定溶液，可选用银电极作指示电 
极。( )

正确答案： 正确

177.检验记录表格中的计量单位可以随意使用，无需统一。（）

正确答案： 错误

178.库仑滴定不但能作常量分析，也能测微量组分。( )

正确答案： 正确

179.标定EDTA溶液可根据条件选择二甲酚橙等指示剂。( )

正确答案： 正确

180.使用氟离子选择电极测定水中F-含量时，主要的干扰离子是OH-。( )

正确答案： 正确

三. 多选题 （共100题）

1.抽样推断中，样本容量的多少取决于( )。

A. 总体标准差的大小

B. 允许误差的大小

C. 抽样估计的把握程度

D. 总体参数的大小

E. 抽样方法和组织形式

正确答案： ABCE

2.滴定分析仪器都是以( )为标准温度来标定和校准的。

A. 25℃

B. 20℃

C. 298K

D. 293K

正确答案： BD

3.将下列数据修约至4位有效数字，( )是正确的。

A. 3.1495=3.150

B. 18.2841=18.28

C. 65065=6.506×104

D. 0.16485=0.1649

正确答案： ABC

4.准确度.精密度.系统误差.偶然误差的关系为( )。

A. 准确度高，精密度一定高

B. 准确度高，系统误差.偶然误差一定小

C. 精密度高，系统误差.偶然误差一定小

D. 系统误差小，准确度一般较高

正确答案： ABD

5.测定中出现下列情况，属于偶然误差的是( )。

A. 滴定时所加试剂中含有微量的被测物质

B. 某分析人员几次读取同一滴定管的读数不能取得一致

C. 滴定时发现有少量溶液溅出

D. 某人用同样的方法测定，但结果总不能一致

正确答案： BD

6.按电子天平的精度可分为( )类。

A. 超微量电子天平

B. 微量天平

C. 半微量天平

D. 常量电子天平

正确答案： ABCD

7.为了提高分析结果的准确度，必须( )。

A. 选择合适的标准溶液浓度

B. 增加测定次数

C. 去除样品中的水分

D. 增加取样量

正确答案： ABD

8.测定黄铁矿中硫的含量，称取样品0.2853g，下列分析结果不合理的是( )

A. 32%

B. 32.4%

C. 32.41%

D. 32.410%

正确答案： ABD

9.进行移液管和容量瓶的相对校正时( )。

A. 移液管和容量瓶的内壁都必须绝对干燥

B. 移液管和容量瓶的内壁都不必干燥

C. 容量瓶的内壁必须绝对干燥

D. 移液管内壁可以不干燥

正确答案： CD

10.系统误差具有的特征为( )。

A. 单向性

B. 影响精密度

C. 重复性

D. 可定性

正确答案： ACD

11.不能减少测定过程中偶然误差的方法( )。

A. 进行对照试验

B. 进行空白试验

C. 进行仪器校正

D. 增加平行测定次数

正确答案： ABC

12.提高分析结果准确度的方法有( )。

A. 减小样品取用量

B. 测定回收率

C. 空白试验

D. 尽量使用同一套仪器

正确答案： CD

13.下列说法正确的是( )。

A. 无限多次测量的偶然误差服从正态分布

B. 有限次测量的偶然误差服从t分布

C. t分布曲线随自由度f的不同而改变

D. t分布就是正态分布

正确答案： ABC

14.下列仪器中，有“0”刻度线的是( )。

A. 量筒

B. 温度计

C. 酸式滴定管

D. 托盘天平游码刻度尺

正确答案： BCD

15.定量分析过程包括( )。

A. 制订测定计划

B. 分析方法的确定

C. 仪器的调试

D. 分析结果评价

正确答案： BD

16.双指示剂法测定精制盐水中NaOH和Na2CO3的含量，如滴定时第一滴定终点HCl标准滴定溶液过量。则下列说法正确的有( )。

A. NaOH的测定结果是偏高

B. Na2CO3的测定结果是偏低

C. 只影响NaOH的测定结果

D. 对NaOH和Na2CO3的测定结果无影响

正确答案： AB

17.按质子理论，下列物质中具有两性的物质是( )。

A. HCO3-

B. CO32-

C. HPO42-

D. HS-

正确答案： ACD

18.共轭酸碱对中，Ka与Kb的关系不正确的是( )。

A. Ka/Kb=1

B. Ka/Kb=Kw

C. Kb•Ka=1

D. Ka•Kb=Kw

E. Kb/Ka=Kw

正确答案： ABCE

19.在纯水中加入一些酸，则溶液中( )。

A. [H+][OH-]的乘积增大

B. [H+]减少

C. [H+][OH-]的乘积不变

D. [H+]增大

正确答案： CD

20.使用乙炔钢瓶气体时，管路接头不可以用的是( )。

A. 铜接头

B. 锌铜合金接头

C. 不锈钢接头

D. 银铜合金接头

正确答案： ABD

21.非水酸碱滴定中，常用的滴定剂是( )。

A. 盐酸的乙酸溶液

B. 高氯酸的乙酸溶液

C. 氢氧化钠的二甲基甲酰胺溶液

D. 甲醇钠的二甲基甲酰胺溶液

正确答案： BD

22.在酸碱质子理论中，可作为酸的物质是( )。

A. NH4+

B. HCl

C. H2SO4

D. OH-

正确答案： ABC

23.已知某碱溶液是NaOH与Na2CO3的混合液，用HCl标准溶液滴定，现以酚酞做指示剂，终点时耗去HCl溶液V1mL，继而以甲基橙为指示剂滴定至终点时又耗去HCl溶液V2mL，则V1与V2的关系不应是( )。

A. V1=V2

B. 2V1=V2

C. V1＜V2

D. V1=2V2

正确答案： ABC

24.欲配制0.1mol/L的HCl标准溶液，需选用的量器是( )。

A. 烧杯

B. 滴定管

C. 移液管

D. 量筒

正确答案： AD

25.用最简式计算弱碱溶液的c(OH-)时，应满足下列()条件。

A. c/Ka≥500

B. c/Kb≥500

C. c•Ka≥20Kw

D. c•Kb≥20Kw

正确答案： BD

26.下列说法错误的是( )。

A. 电对的电位越低，其氧化形的氧化能力越强

B. 电对的电位越高，其氧化形的氧化能力越强

C. 电对的电位越高，其还原形的还原能力越强

D. 氧化剂可以氧化电位比它高的还原剂

正确答案： ACD

27.气相色谱仪在使用中若出现峰不对称，应通过( )排除。

A. 减少进样量

B. 增加进样量

C. 减少载气流量

D. 确保汽化室和检测器的温度合适

正确答案： AD

28.碘量法测定CuSO4含量时，试样溶液中加入过量的KI，下列叙述其作用正确的是( )。

A. 还原Cu2+为Cu+

B. 防止I2挥发

C. 与Cu+形成CuI沉淀

D. 把CuSO4还原成单质Cu

正确答案： ABC

29.对高锰酸钾滴定法，下列说法不正确的是( )。

A. 可在盐酸介质中进行滴定

B. 直接法可测定还原性物质

C. 标准滴定溶液用直接法制备

D. 在硫酸介质中进行滴定

正确答案： AC

30.影响条件电位的因素有( )。

A. 酸效应

B. 同离子效应

C. 盐效应

D. 生成络合物

正确答案： ACD

31.在拟定氧化还原滴定滴定操作中，属于滴定操作应涉及到的问题是( )。

A. 称量方式和称量速度的控制

B. 用什么样的酸或碱控制反应条件

C. 用自身颜色变化，还是用专属指示剂或用外加指示剂确定滴定终点

D. 滴定过程中溶剂的选择

正确答案： ABC

32.配位滴定的方式有( )。

A. 直接滴定

B. 返滴定

C. 间接滴定

D. 置换滴定法

正确答案： ABCD

33.以KMnO4法测定MnO2含量时，在下述情况中对测定结果产生正误差的是( )。

A. 溶样时蒸发太多

B. 试样溶解不完全

C. 滴定前没有稀释

D. 滴定前加热温度不足65℃

正确答案： ACD

34.重铬酸钾法与高锰酸钾法相比，其优点有( )。

A. 应用范围广

B. K2Cr2O7溶液稳定

C. K2Cr2O7无公害

D. 易于提纯

E. 在稀盐酸溶液中，不受Cl-影响

正确答案： BDE

35.高锰酸钾法可以直接滴定的物质为( )。

A. Ca2+

B. Fe2+

C. C2O42-

D. Fe3+

正确答案： BC

36.在EDTA配位滴定中，下列有关掩蔽剂的叙述中正确的是()。

A. 配位掩蔽剂必须可溶且无色

B. 氧化还原掩蔽剂必须改变干扰离子的价态

C. 掩蔽剂的用量越多越好

D. 掩蔽剂最好是无毒的

正确答案： ABD

37.以EDTA为滴定剂，下列叙述中正确的有()。

A. 在酸度较高的溶液中，可形成MHY配合物

B. 在碱性较高的溶液中，可形成MOHY配合物

C. 不论形成MHY或MOHY，均有利于滴定反应

D. 不论溶液pH的大小，只形成MY一种形式配合物

正确答案： ABC

38.EDTA作为配位剂具有的特性是()。

A. 生成的配合物稳定性很高

B. 能提供6对电子，所以EDTA与金属离子形成1:1配合物

C. 生成的配合物大都难溶于水

D. 均生成无色配合物

正确答案： AB

39.在使用维护方面，（）会使气相色谱仪热导检测器的性能恶化。

A. 先通载气后送电

B. 热丝被污染

C. 热丝过电流

D. 短时中断载气

E. 长时不中断载气

正确答案：BC

40.国家标准规定的标定EDTA溶液的基准试剂有()。

A. MgO

B. ZnO

C. CaCO3

D. 锌片

E. 铜片

正确答案： BC

41.EDTA与金属离子的配合物有如下特点()。

A. EDTA具有广泛的配位性能，几乎能与所有金属离子形成配合物

B. EDTA配合物配位比简单，多数情况下都形成1:1配合物

C. EDTA配合物难溶于水，使配位反应较迅速

D. EDTA配合物稳定性高，能与金属离子形成具有多个五元环结构的螯合物

正确答案： ABD

42.在配位滴定中，指示剂应具备的条件是()。

A. KMIn<KMY

B. 指示剂与金属离子显色要灵敏

C. MIn应易溶于水

D. KMIn>KMY

正确答案： ABC

43.建立实验室质量管理体系的基本要求包括( )。

A. 明确质量形成过程

B. 配备必要的人员和物质资源

C. 形成检测有关的程序文件

D. 检测操作和记录

E. 确立质量控制体系

正确答案： ABC

44.气相色谱仪中的色谱柱包括哪些（ ）。

A. 填充柱

B. 毛细柱

C. 正相柱

D. 反相柱

E. 极性柱

正确答案：AB

45.在含有固体AgCl的饱和溶液中分别加入下列物质，能使AgCl的溶解度减小的物质有( )。

A. 盐酸

B. AgNO3

C. KNO3

D. 氨水

E. 水

正确答案： AB

46.总离子强度调节缓冲剂可用来消除的影响有( )。

A. 溶液酸度

B. 离子强度

C. 电极常数

D. 干扰离子

正确答案： ABD

47.用酸度计测定溶液pH时，仪器的校正方法有( )。

A. 一点标校正法

B. 温度校正法

C. 二点标校正法

D. 电位校正法

正确答案： AC

48.库仑滴定的终点指示方法有( )。

A. 指示剂法

B. 永停终点法

C. 分光光度法

D. 电位法

正确答案： ABCD

49.库仑滴定法的原始基准是( )。

A. 标准溶液

B. 指示电极

C. 计时器

D. 恒电流

正确答案： CD

50.下列玻璃仪器中，加热时需垫石棉网的是( )。

A. 烧杯

B. 碘量瓶

C. 试管

D. 圆底烧瓶

正确答案： AD

51.以下是库仑滴定法所具有的特点的是( )。

A. 不需要基准物

B. 灵敏度高，取样量少

C. 易于实现自动化，数字化，并可作遥控分析

D. 设备简单，容易安装，使用和操作简便

正确答案： ABCD

52.酸度计的结构一般由下列( )两部分组成。

A. 高阻抗毫伏计

B. 电极系统

C. 待测溶液

D. 温度补偿旋钮

正确答案： AB

- 采样探子适用于(  )试样的采集。 
A.大颗粒

- 块状物料

- 小颗粒

D.粉末状物料

正确答案：CD

54.库仑滴定法可用于( )。

A. 氧化还原滴定

B. 沉淀滴定

C. 配位滴定

D. 酸碱滴定

正确答案： ABCD

55.TG328B型分析天平称量前应检查( )项目以确定天平是否正常。

A. 天平是否处于水平位置

B. 吊耳.圈码等是否脱落

C. 天平内部是否清洁

D. 有没有进行上一次称量的登记

正确答案： ABC

56.下列各项中属于质量控制基本要素的是( )

A. 人员

B. 仪器

C. 方法

D. 样品和环境

正确答案： ABCD

57.我国企业产品质量检验可以采取下列哪些标准( )

A. 国家标准和行业标准

B. 国际标准

C. 合同双方当事人约定的标准

D. 企业自行制定的标准

正确答案： ABD

58.下列属于化学检验工职业守则内容的是( )。

A. 爱岗敬业，工作热情主动

B. 认真负责，实事求是，坚持原则，一丝不苟地依据标准进行检验和判定

C. 努力学习，不断提高基础理论水平和操作技能

D. 遵纪守法，热爱学习

正确答案： ABC

59.化学检验工专业素质的内容有( )。

A. 努力学习，不断提高基础理论水平和操作技能

B. 掌握化学基础知识和分析化学知识

C. 标准化计量质量基础知识

D. 电工基础知识和计算机操作知识

正确答案： BCD

60.化学检验工的职业守则包括( )。

A. 认真负责，实事求是，坚持原则，一丝不苟地依据标准进行检验和判定

B. 努力学习，不断提高基础理论水平和操作技能

C. 遵纪守法，不谋私利，不徇私情

D. 爱岗敬业，工作热情主动

正确答案： ABCD

61.高锰酸钾法滴定操作要点包括（）。

A.溶液需酸化

B.滴定速度先慢后快

C.加热至适当温度（如75-85℃）

D.使用自身指示剂

正确答案：ACD

62.根据标准的审批和发布的权限及适用范围，下列属于正规标准的是( )。

A. 国际标准

B. 国家标准

C. 外资企业标准

D. 大学标准

正确答案： AB

63.国际单位制中，下列计量单位名称.单位符号正确且属于基本单位的是( )。

A. 坎，cd

B. 伏特，V

C. 热力学温度，K

D. 瓦特，W

正确答案： AC

64.我国国家标准GB8978—1996 污水综合排放标准 中，把污染物在人体中能产生长远影响的物质称为“第一类污染物”，影响较小的称为“第二类污染物”。在下列污染物中属于第一类污染物的是( )。

A. 氰化物

B. 挥发酚

C. 烷基汞

D. 铅

正确答案： CD

65.以下用于化工产品检验的器具属于国家计量局发布的强制检定的工作计量器具是( )。

A. 分光光度计.天平

B. 台秤.酸度计

C. 烧杯.砝码

D. 温度计.量杯

正确答案： AB

66.下列各种标准的代号中，属于国家标准的是( )。

A. HG/T

B. GB

C. GB/T

D. DB/T

正确答案： BC

67.ISO9000系列标准是关于()和()以及()方面的标准()。

A. 质量管理

B. 质量保证

C. 产品质量

D. 质量保证审核

正确答案： ABD

- 国家法定计量单位包括( )。 
A. 常用的市制计量单位

B. 国际单位制计量单位

C. 国际上通用的计量单位

D. 国家选定的其他计量单位

正确答案： BD

69.下列关于标准的叙述中，不正确的是( )。

A. 标准和标准化都是为在一定范围内获得最佳秩序而进行的一项有组织的活动

B. 标准化的活动内容指的是制订标准.发布标准与实施标准。当标准得以实施后，标 
准化活动也就消失了

C. 企业标准一定要比国家标准要求低，否则国家将废除该企业标准

D. 我国国家标准的代号是GBXXXX-XXXX

正确答案： ABC

70.我国的法定计量单位是由( )组成的。

A. 国际单位制单位

B. 国家选定的其他计量单位

C. 习惯使用的其他计量单位

D. 国际上使用的其他计量单位

正确答案： AB

71.气相色谱柱的载体可分为( )两大类。

A. 硅藻土类载体

B. 红色载体

C. 白色载体

D. 非硅藻土类载体

正确答案： AD

72.影响填充色谱柱效能的因素有( )。

A. 涡流扩散项

B. 分子扩散项

C. 气相传质阻力项

D. 液相传质阻力项

正确答案： ABCD

73.影响气相色谱数据处理机所记录的色谱峰宽度的因素有( )。

A. 色谱柱效能

B. 记录时的走纸速度

C. 色谱柱容量

D. 色谱柱的选择性

正确答案： AB

74.高效液相色谱流动相使用前要进行( )处理。

A. 超声波脱气

B. 加热去除絮凝物

C. 过滤去除颗粒物

D. 静置沉降

E. 紫外线杀菌

正确答案： AC

75.下列气相色谱操作条件中，正确的是( )。

A. 气化温度愈高愈好

B. 使最难分离的物质对能很好分离的前提下，尽可能采用较低的柱温

C. 实际选择载气流速时，一般略低于最佳流速

D. 检测室温度应低于柱温

E. 气化温度愈低愈好

正确答案： BC

76.钢铁试样的分解方法( )。

A. 酸分解法

B. 燃烧法

C. 碱分解法

D. 微波消解法

正确答案： AB

77.在下列有关留样的作用中，叙述正确的是( )。

A. 复核备考用

B. 比对仪器.试剂.试验方法是否有随机误差

C. 查处检验用

D. 考核分析人员检验数据时，作对照样品用

正确答案： CD

78.采集水样时当水样中含有大量油类或其它有机物时，不宜采用的采样器具是( )。

A. 玻璃瓶

B. 塑料瓶

C. 铂器皿

D. 不锈钢器皿

E. 以上都不宜

正确答案： BCD

79.工业浓硝酸成品分析的内容包括( )。

A. 氯化物含量的测定

B. 硝酸含量的测定

C. 亚硝酸含量的测定

D. 灼烧残渣的测定

正确答案： BCD

80.常见的天然硅酸盐有( )。

A. 玻璃

B. 黏土

C. 长石

D. 水泥

正确答案： BC

81.保护生物多样性的措施不包括( )。

A. 建立自然保护区，对濒危的物种采取迁地保护

B. 引入新的物种

C. 开发野生生物资源

D. 改良生物培养新品种

正确答案： BCD

82.电磁辐射污染的防护方法是( )。

A. 个人防护

B. 屏蔽防护

C. 接地防护

D. 吸收防护

正确答案： ABCD

83.把自然原因引起的环境问题称为( )

A. 原生环境问题

B. 次生环境问题

C. 第一环境问题

D. 第二环境问题

正确答案： AC

84.生态系统的组成包括( )。

A. 生产者

B. 消费者

C. 分解者

D. 无生命物质

正确答案： ABCD

85.你知道环境违法行为有哪些( )。

A. 环境污染与生态破坏事故

B. 企业擅自停运.闲置.拆除污染防治设施

C. 污染物超标排放

D. 非法进行工业废水.废气排放

正确答案： ABCD

86.测定羧酸衍生物的方法有( )。

A. 水解中和法

B. 水解沉淀滴定法

C. 分光光度法

D. 气相色谱法

正确答案： ABCD

87.含碘有机物用氧瓶燃烧法分解试样后，用KOH吸收，得到的混合物有( )。

A. Na2S2O3

B. KI

C. I2

D. KIO3

正确答案： BCD

88.下列可以用中和法(直接或间接)测定其含量的有机化合物有( )。

A. 甲酸

B. 甲苯

C. 甲醇

D. 苯胺

正确答案： AD

89.重氮化法测定苯胺含量确定滴定终点可以采用的方法是( )。

A. 碘化钾-淀粉指示剂

B. 中性红指示剂

C. 中性红和亚甲基蓝混合指示剂

D. 永停终点法指示终点

正确答案： ABD

90.对于气相色谱柱的选择，下面叙述正确的是（）。

A. 柱子的直径与柱曲率半径相差越大越好

B. 柱子的直径与柱曲率半径相差越小越好

C. 缩小柱子的直径对提高柱效率，提高分离度是有利的

D. 使用长色谱柱会提高分离效果

E. 老化柱子时不要通入载气

正确答案：ACD

91.离子选择电极的定量方法有( )。

A. 标准曲线法

B. 一次标准加入法

C. 多次标准加入法

D. 标准加入法

正确答案： ABC

92.使用饱和甘汞电极时，正确的说法( )。

A. 电极下端要保持有少量的氯化钾晶体存在

B. 使用前应检查玻璃弯管处是否有气泡

C. 使用前要检查电极下端陶瓷芯毛细管是否畅通

D. 安装电极时，内参比溶液的液面要比待测溶液的液面要低

正确答案： ABC

93.可用作参比电极的有( )。

A. 标准氢电极

B. 甘汞电极

C. 银-氯化银电极

D. 玻璃电极

正确答案： ABC

94.电位滴定确定终点的方法( )。

A. E~V曲线法

B. ΔE/ΔV~V曲线法

C. 标准曲线法

D. 二级微商法

正确答案： ABD

95.下列关于离子选择系数(表示在相同实验条件下，产生相同电位的待测离子活度与干扰离子活度的比值)描述条件不正确的是( )。

A. 适中才好

B. 越大越好

C. 越小越好

D. 是一个常数

正确答案： ABD

96.关于离子选择电极的响应时间，正确的说法是( )。

A. 浓试样比稀试样长

B. 光滑的电极表面和较薄的膜相会缩短响应时间

C. 共存离子对响应时间有影响

D. 一定范围内温度升高会缩短响应时间

正确答案： BCD

97.酸度计无法调至缓冲溶液的数值，故障的原因可能为( )。

A. 玻璃电极损坏

B. 玻璃电极不对称电位太小

C. 缓冲溶液pH不正确

D. 电位器损坏

正确答案： ACD

98.不能作为氧化还原滴定指示电极的是( )。

A. 锑电极

B. 铂电极

C. 汞电极

D. 银电极

正确答案： ACD

99.库仑滴定的特点是( )。

A. 方法灵敏

B. 简便

C. 易于自动化

D. 准确度高

正确答案： ABCD

100.选择性系数Kij因( )的不同有差异。

A. 实验条件

B. 实验方法

C. 共存离子

D. 参比电极

正确答案： ABC